Диапазоны значений для тестирования глюкометра

«Сателлит Экспресс» с помощью контрольного раствора АРГ-2

Правила тестирования

1.Контрольный раствор АРГ-2 хранится в холодильнике при температуре от +4 до +8 С°-12 мес.

2. Согрейте раствор до комнатной температуры +23 С°

3. Перед применением энергично встряхните флакон, нажимая на верхнюю часть колпачка

4.Убедитесь, что код на экране соответствует коду на тест-полосках

5.Не используйте тест-полоски после окончания срока годности

6.Удерживайте край тест-полоски «Сателлит Экспресс» в растворе АРГ-2 до начала отсчета 7,6..

7.На тест-полоски «Сателлит» и «Сателлит Плюс» каплю раствора необходимо наносить полусферой

8. См. таблицу

Срок хранения закрытого флакона АРГ-2 в холодильнике при температуре от +4 до +8 С°-12 мес.

Срок хранения вскрытого флакона АРГ-2 в холодильнике при температуре от +4 до +8 С°-1-3 мес

| САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС Срок годности полосок | САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС Номер серии | ПОКАЗАНИЕ ПРИБОРА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | П, не менее, ммоль/л | П, не более, ммоль/л |
| 20.12.2023 | 393 | 3.5 | 5.4 |
| 20.12.2023 | 394 | 3.5 | 5.2 |
| 20.12.2023 | 395 | 3.5 | 5.3 |
| 20.12.2023 | 396 | 3.5 | 5.2 |
| 27.11.2023 | 001 | 3.8 | 5.8 |
| 27.12.2023 | 397 | 3.8 | 5.7 |
| 27.12.2023 | 398 | 3.7 | 5.5 |
| 27.12.2023 | 399 | 3.6 | 5.4 |
| 27.12.2023 | 400 | 3.9 | 5.9 |
| 27.12.2023 | 401 | 3.8 | 5.7 |
| 27.12.2023 | 402 | 3.7 | 5.5 |
| 27.12.2023 | 403 | 4.0 | 6.0 |
| 04.01.2024 | 404 | 4.1 | 6.1 |
| 04.01.2024 | 405 | 3.4 | 5.2 |
| 04.01.2024 | 406 | 3.4 | 5.2 |
| 04.01.2024 | 407 | 3.5 | 5.3 |
| 04.01.2024 | 408 | 3.8 | 5.7 |
| 04.01.2024 | 409 | 3.1 | 4.6 |
| 04.01.2024 | 410 | 3.1 | 4.6 |
| 04.01.2024 | 411 | 3.2 | 4.8 |
| 04.01.2024 | 412 | 3.5 | 5.2 |
| 04.01.2024 | 413 | 3.6 | 5.5 |
| 04.01.2024 | 414 | 3.2 | 4.8 |
| 04.01.2024 | 415 | 3.3 | 4.9 |
| 04.01.2024 | 416 | 3.9 | 5.9 |
| 18.01.2024 | 417 | 4.1 | 6.1 |
| 18.01.2024 | 418 | 3.8 | 5.6 |
| 18.01.2024 | 419 | 3.8 | 5.6 |
| 18.01.2024 | 420 | 4.3 | 6.5 |
| 18.01.2024 | 003 | 4.1 | 6.1 |
| 18.01.2024 | 421 | 4.2 | 6.3 |
| 18.01.2024 | 422 | 4.0 | 6.0 |
| 18.01.2024 | 423 | 3.8 | 5.6 |
| 18.01.2024 | 424 | 4.1 | 6.1 |
| 18.01.2024 | 004 | 5.0 | 7.5 |
| 18.01.2024 | 005 | 4.9 | 7.3 |
| 25.01.2024 | 425 | 4.1 | 6.1 |
| 25.01.2024 | 426 | 4.0 | 5.9 |
| 25.01.2024 | 427 | 4.4 | 6.6 |
| 25.01.2024 | 428 | 4.4 | 6.6 |
| 25.01.2024 | 429 | 4.6 | 6.8 |
| 01.02.2024 | 430 | 4.6 | 6.8 |
| 01.02.2024 | 431 | 4.0 | 5.8 |
| 01.02.2024 | 432 | 4.0 | 6.0 |
| 01.02.2024 | 433 | 3.9 | 5.9 |
| 01.02.2024 | 434 | 4.1 | 6.1 |
| 01.02.2024 | 435 | 4.2 | 6.2 |
| 01.02.2024 | 436 | 4.3 | 6.5 |
| 01.02.2024 | 437 | 4.3 | 6.5 |
| 01.02.2024 | 438 | 4.2 | 6.3 |
| 01.02.2024 | 439 | 4.0 | 6.0 |
| 11.02.2024 | 440 | 4.8 | 7.2 |
| 11.02.2024 | 441 | 4.6 | 6.9 |
| 11.02.2024 | 442 | 4.6 | 6.9 |
| 11.02.2024 | 443 | 4.9 | 7.3 |
| 11.02.2024 | 444 | 4.7 | 7.1 |
| 22.02.2024 | 445 | 4.3 | 6.7 |
| 18.02.2024 | 446 | 4.5 | 6.7 |
| 18.02.2024 | 447 | 4.2 | 6.2 |
| 02.03.2024 | 448 | 4.4 | 6.6 |
| 02.03.2024 | 449 | 3.5 | 5.3 |
| 02.03.2024 | 450 | 3.5 | 5.3 |
| 02.03.2024 | 451 | 3.7 | 5.5 |
| 02.03.2024 | 452 | 3.8 | 5.7 |
| 02.03.2024 | 453 | 4.2 | 6.2 |
| 02.03.2024 | 454 | 4.4 | 6.5 |
| 07.03.2024 | 455 | 4.0 | 5.9 |
| 07.03.2024 | 456 | 4.0 | 6.0 |
| 07.03.2024 | 457 | 4.0 | 5.9 |
| 07.03.2024 | 458 | 3.4 | 5.1 |
| 07.03.2024 | 459 | 4.0 | 5.9 |
| 07.03.2024 | 460 | 4.0 | 6.0 |
| 15.03.2024 | 461 | 3.4 | 5.0 |
| 15.03.2024 | 462 | 3.4 | 5.0 |
| 15.03.2024 | 463 | 3.6 | 5.4 |
| 15.03.2024 | 464 | 3.4 | 5.0 |
| 15.03.2024 | 465 | 3.7 | 5.5 |
| 15.03.2024 | 466 | 3.7 | 5.6 |
| 26.03.2024 | 467 | 3.5 | 5.3 |
| 26.03.2024 | 468 | 3.4 | 5.0 |
| 26.03.2024 | 469 | 4.1 | 6.1 |
| 26.03.2024 | 470 | 3.9 | 5.9 |
| 26.03.2024 | 471 | 3.8 | 5.8 |
| 26.03.2024 | 472 | 3.7 | 5.6 |
| 26.03.2024 | 473 | 3.6 | 5.3 |
| 26.03.2024 | 474 | 3.2 | 4.8 |
| 26.03.2024 | 475 | 3.6 | 5.4 |
| 10.04.2024 | 476 | 3.8 | 5.7 |
| 10.04.2024 | 477 | 4.1 | 6.1 |
| 10.04.2024 | 478 | 4.1 | 6.1 |
| 10.04.2024 | 479 | 4.3 | 6.4 |
| 10.04.2024 | 480 | 4.3 | 6.4 |
| 10.04.2024 | 481 | 4.4 | 6.7 |
| 10.04.2024 | 482 | 4.1 | 6.1 |
| 10.04.2024 | 483 | 4.4 | 6.7 |
| 10.04.2024 | 484 | 4.4 | 6.6 |
| 24.04.2024 | 485 | 4.6 | 6.8 |
| 24.04.2024 | 486 | 4.3 | 6.4 |
| 24.04.2024 | 487 | 4.8 | 7.2 |
| 24.04.2024 | 488 | 4.6 | 6.8 |
| 01.05.2024 | 489 | 4.6 | 6.8 |
| 01.05.2024 | 490 | 4.7 | 7.1 |
| 01.05.2024 | 491 | 5.1 | 7.7 |
| 01.05.2024 | 492 | 4.6 | 6.7 |
| 01.05.2024 | 493 | 4.6 | 7.0 |
| 01.05.2024 | 494 | 4.6 | 6.8 |
| 01.05.2024 | 495 | 4.8 | 7.2 |
| 01.05.2024 | 496 | 4.6 | 7.0 |
| 01.05.2024 | 497 | 4.6 | 7.0 |
| 22.02.2024 | 006 | 4.5 | 6.7 |
| 22.02.2024 | 007 | 5.2 | 7.9 |
| 18.02.2024 | 008 | 5.1 | 7.5 |
| 18.02.2024 | 009 | 5.2 | 7.6 |
| 05.11.2024 | 010 | 5.0 | 7.6 |
| 07.05.2024 | 498 | 4.5 | 6.7 |
| 21.05.2024 | 499 | 4.4 | 6.6 |
| 21.05.2024 | 500 | 4.5 | 6.7 |
| 21.05.2024 | 501 | 4.5 | 6.7 |
| 21.05.2024 | 502 | 4.5 | 6.8 |
| 21.05.2024 | 503 | 4.6 | 7.0 |
| 21.05.2024 | 504 | 5.1 | 7.7 |
| 21.05.2024 | 505 | 4.5 | 6.7 |
| 21.05.2024 | 506 | 4.9 | 7.3 |
| 05.06.2024 | 507 | 4.3 | 6.5 |
| 05.06.2024 | 508 | 4.2 | 6.4 |
| 05.06.2024 | 509 | 4.5 | 6.7 |
| 05.06.2024 | 510 | 4.0 | 6.0 |
| 05.06.2024 | 511 | 3.6 | 5.4 |
| 05.06.2024 | 512 | 4.4 | 6.6 |
| 05.06.2024 | 513 | 4.4 | 6.7 |
| 05.06.2024 | 514 | 3.9 | 5.9 |
| 05.06.2024 | 515 | 4.2 | 6.2 |
| 05.06.2024 | 516 | 4.4 | 6.6 |
| 05.06.2024 | 517 | 4.1 | 6.1 |
| 05.06.2024 | 518 | 3.8 | 5.8 |
| 05.06.2024 | 519 | 3.8 | 5.8 |
| 12.06.2024 | 520 | 3.5 | 5.3 |
| 12.06.2024 | 521 | 3.6 | 5.4 |
| 12.06.2024 | 522 | 3.5 | 5.3 |
| 12.06.2024 | 523 | 4.0 | 6.0 |
| 12.06.2024 | 524 | 4.4 | 6.6 |
| 17.06.2024 | 013 | 3.4 | 5.2 |
| 17.06.2024 | 012 | 3.8 | 5.8 |
| 20.06.2024 | 014 | 5.6 | 7.6 |
| 20.06.2024 | 525 | 3.8 | 5.8 |
| 20.06.2024 | 526 | 4.4 | 6.0 |
| 20.06.2024 | 527 | 4.5 | 6.1 |
| 20.06.2024 | 528 | 4.7 | 6.3 |
| 20.06.2024 | 529 | 4.1 | 6.1 |
| 20.06.2024 | 530 | 4.6 | 7.0 |
| 21.05.2024 | 011 | 5,1 | 7,8 |
| 29.06.2024 | 531 | 4.5 | 6.7 |
| 29.06.2024 | 532 | 4.4 | 6.5 |
| 29.06.2024 | 533 | 4.6 | 6.8 |
| 29.06.2024 | 534 | 4.8 | 7.2 |
| 29.06.2024 | 535 | 4.3 | 6.5 |
| 09.07.2024 | 015 | 6.3 | 9.4 |
| 09.07.2024 | 536 | 4.2 | 6.2 |
| 09.07.2024 | 537 | 4.4 | 6.6 |
| 09.07.2024 | 538 | 4.4 | 6.6 |
| 09.07.2024 | 539 | 4.7 | 7.0 |
| 09.07.2024 | 540 | 5.3 | 7.9 |
| 09.07.2024 | 541 | 4.7 | 7.0 |
| 09.07.2024 | 542 | 5.2 | 7.8 |
| 09.07.2024 | 543 | 4.9 | 7.3 |
| 20.07.2024 | 544 | 4.4 | 6.6 |
| 20.07.2024 | 545 | 4.4 | 6.6 |
| 20.07.2024 | 546 | 4.7 | 7.1 |
| 20.07.2024 | 547 | 4.4 | 6.6 |
| 23.07.2024 | 548 | 3.6 | 5.0 |
| 23.07.2024 | 549 | 3.6 | 5.0 |
| 23.07.2024 | 550 | 3.4 | 5.0 |
| 23.07.2024 | 551 | 4.3 | 5.9 |
| 20.07.2024 | 552 | 4.2 | 6.2 |
| 20.07.2024 | 553 | 3.6 | 5.5 |
| 20.07.2024 | 554 | 4.4 | 6.6 |
| 20.07.2024 | 555 | 4.0 | 6.1 |
| 23.07.2024 | 556 | 4.6 | 6.8 |
| 23.07.2024 | 557 | 4.4 | 6.5 |
| 23.07.2024 | 558 | 4.7 | 7.1 |
| 23.07.2024 | 559 | 4.4 | 6.6 |
| 31.07.2024 | 016 | 4.3 | 5.9 |
| 10.08.2024 | 017 | 5.4 | 8.2 |
| 10.08.2024 | 560 | 5.2 | 7.8 |
| 10.08.2024 | 561 | 5.2 | 7.7 |
| 10.08.2024 | 562 | 4.8 | 7.2 |
| 16.08.2024 | 563 | 4.7 | 7.0 |
| 16.08.2024 | 564 | 4.6 | 6.9 |
| 16.08.2024 | 565 | 4.8 | 7.2 |
| 28.08.2024 | 566 | 3.8 | 5.2 |
| 28.08.2024 | 567 | 3.9 | 5.4 |
| 28.08.2024 | 568 | 3.9 | 5.4 |
| 28.08.2024 | 569 | 4.4 | 5.8 |
| 28.08.2024 | 570 | 3.7 | 5.0 |
| 28.08.2024 | 571 | 3.9 | 5.3 |
| 28.08.2024 | 572 | 3.7 | 5.1 |
| 28.08.2024 | 573 | 3.7 | 5.0 |
| 07.09.2024 | 574 | 4.1 | 6.3 |
| 07.09.2024 | 575 | 4.1 | 6.3 |
| 07.09.2024 | 576 | 3.9 | 6.0 |
| 07.09.2024 | 577 | 4.3 | 6.5 |
| 07.09.2024 | 578 | 4.3 | 6.5 |
| 07.09.2024 | 579 | 3.9 | 6.0 |
| 07.09.2024 | 580 | 3.9 | 6.0 |
| 16.09.2024 | 581 | 4.6 | 6.8 |
| 16.09.2024 | 582 | 4.3 | 6.5 |
| 16.09.2024 | 583 | 4.2 | 6.2 |
| 16.09.2024 | 584 | 4.7 | 7.1 |
| 16.09.2024 | 585 | 4.0 | 6.0 |
| 02.09.2024 | 018 | 4.6 | 7.0 |
| 16.09.2024 | 586 | 4.3 | 6.4 |
| 16.09.2024 | 587 | 4.5 | 6.8 |
| 16.09.2024 | 588 | 4.3 | 6.4 |
| 16.09.2024 | 589 | 4.3 | 6.5 |
| 04.10.2024 | 590 | 4.8 | 7.1 |
| 04.10.2024 | 591 | 4.3 | 6.4 |
| 04.10.2024 | 592 | 4.0 | 5.9 |
| 04.10.2024 | 593 | 4.5 | 6.9 |
| 10.10.2024 | 594 | 4.3 | 6.5 |
| 10.10.2024 | 595 | 4.4 | 6.6 |
| 04.10.2024 | 019 | 4.9 | 7.3 |
| 10.10.2024 | 596 | 4.5 | 6.8 |
| 10.10.2024 | 597 | 4.1 | 6.3 |
| 10.10.2024 | 598 | 4.1 | 6.3 |
| 10.10.2024 | 599 | 4.5 | 6.8 |
| 17.10.2024 | 600 | 4.3 | 6.4 |
| 17.10.2024 | 601 | 4.1 | 6.1 |
| 17.10.2024 | 602 | 5.6 | 8.4 |
| 17.10.2024 | 603 | 5.4 | 8.2 |
| 17.10.2024 | 604 | 5.0 | 7.4 |
| 17.10.2024 | 605 | 5.1 | 7.7 |
| 17.10.2024 | 606 | 5.5 | 8.3 |
| 17.10.2024 | 607 | 5.1 | 7.7 |
| 19.10.2024 | 608 | 5.3 | 7.9 |
| 19.10.2024 | 609 | 4.8 | 7.3 |
| 19.10.2024 | 610 | 4.8 | 7.2 |
| 19.10.2024 | 611 | 5.3 | 7.9 |
| 19.10.2024 | 612 | 5.0 | 7.6 |
| 19.10.2024 | 613 | 4.7 | 7.1 |
| 19.10.2024 | 020 | 5.3 | 8.1 |
| 02.11.2024 | 021 | 5.6 | 8.4 |
| 27.10.2024 | 614 | 4.3 | 6.5 |
| 27.10.2024 | 615 | 4.1 | 6.1 |
| 27.10.2024 | 616 | 4.1 | 6.1 |
| 27.10.2024 | 617 | 4.1 | 6.3 |
| 27.10.2024 | 618 | 4.2 | 6.4 |
| 27.10.2024 | 619 | 4.1 | 6.3 |
| 10.11.2024 | 620 | 5.3 | 7.1 |
| 10.11.2024 | 621 | 5.6 | 7.7 |
| 10.11.2024 | 622 | 4.9 | 6.8 |
| 10.11.2024 | 623 | 5.2 | 7.0 |
| 10.11.2024 | 624 | 5.3 | 7.9 |
| 10.11.2024 | 625 | 4.8 | 6.5 |
| 15.11.2024 | 626 | 5.1 | 6.9 |
| 15.11.2024 | 627 | 4.9 | 6.6 |
| 15.11.2024 | 628 | 5.2 | 7.0 |
| 15.11.2024 | 629 | 5.1 | 6.9 |
| 15.11.2024 | 630 | 5.4 | 7.2 |
| 15.11.2024 | 631 | 5.2 | 7.0 |
| 22.11.2024 | 632 | 5.6 | 7.6 |
| 22.11.2024 | 633 | 5.5 | 7.5 |
| 22.11.2024 | 634 | 5.5 | 7.5 |
| 22.11.2024 | 635 | 5.6 | 7.6 |
| 22.11.2024 | 636 | 5.9 | 8.0 |
| 22.11.2024 | 637 | 5.4 | 7.4 |
| 22.11.2024 | 022 | 6.3 | 8.5 |
| 29.11.2024 | 638 | 5.0 | 7.6 |
| 29.11.2024 | 639 | 5.0 | 7.6 |
| 29.11.2024 | 640 | 4.6 | 7.0 |
| 29.11.2024 | 641 | 5.1 | 7.5 |
| 29.11.2024 | 642 | 5.0 | 7.6 |
| 29.11.2024 | 643 | 4.7 | 7.1 |
| 29.11.2024 | 644 | 6.1 | 9.1 |
| 29.11.2024 | 645 | 5.2 | 7.9 |
| 29.11.2024 | 646 | 5.2 | 7.9 |
| 29.11.2024 | 647 | 5.7 | 8.6 |
| 29.11.2024 | 648 | 5.6 | 8.5 |
| 29.11.2024 | 649 | 4.9 | 7.3 |
| 05.12.2024 | 023 | 5.9 | 8.9 |
| 09.12.2024 | 650 | 5.1 | 7.7 |
| 09.12.2024 | 651 | 5.7 | 8.5 |
| 09.12.2025 | 652 | 4.9 | 7.3 |
| 09.12.2024 | 653 | 5.1 | 7.7 |
| 09.12.2024 | 654 | 5.2 | 7.8 |
| 09.12.2024 | 655 | 4.8 | 7.1 |
| 09.12.2024 | 656 | 5.6 | 8.4 |
| 09.12.2024 | 657 | 5.4 | 8.1 |
| 09.12.2024 | 658 | 5.2 | 7.8 |
| 09.12.2024 | 659 | 5.4 | 8.1 |
| 09.12ю2024 | 660 | 5.4 | 8.2 |
| 09.12.2024 | 661 | 5.0 | 7.6 |
| 23.12.2024 | 025 | 4.7 | 7.1 |
| 23.12.2024 | 662 | 4.9 | 7.4 |
| 23.12.2024 | 663 | 4.8 | 7.2 |
| 23.12.2024 | 664 | 4.6 | 7.0 |
| 03.01.2025 | 665 | 5.0 | 7.6 |
| 03.01.2025 | 666 | 5.0 | 7.5 |
| 03.01.2025 | 667 | 5.4 | 8.1 |
| 04.01.2025 | 668 | 4.9 | 7.3 |
| 04.01.2025 | 669 | 4.6 | 6.8 |
| 04.01.2025 | 670 | 4.7 | 7.1 |
| 04.01.2025 | 671 | 5.2 | 7.8 |
| 04.01.2025 | 672 | 4.7 | 7.1 |
| 10.01.2025 | 673 | 5.0 | 7.6 |
| 10.01.2025 | 674 | 5.2 | 7.8 |
| 10.01.2025 | 675 | 5.0 | 7.6 |
| 10.01.2025 | 676 | 4.8 | 7.2 |
| 10.01.2025 | 026 | 6.5 | 9.8 |
| 31.01.2025 | 027 | 5.3 | 7.9 |
| 21.02.2025 | 028 | 4.9 | 7.3 |
| 10.02.2025 | 677 | 4.9 | 7.4 |
| 10.02.2025 | 678 | 4.3 | 6.5 |
| 10.02.2025 | 679 | 4.9 | 7.3 |
| 17.02.2025 | 680 | 5.2 | 7.8 |
| 17.02.2025 | 681 | 4.3 | 6.5 |
| 17.02.2025 | 682 | 4.5 | 6.7 |
| 24.02.2025 | 683 | 5.0 | 7.6 |
| 24.02.2025 | 684 | 4.7 | 7.1 |
| 24.02.2025 | 685 | 4.5 | 6.7 |
| 24.02.2025 | 686 | 4.8 | 7.3 |
| 24.02.2025 | 687 | 4.3 | 6.4 |
| 24.02.2025 | 688 | 4.5 | 6.8 |
| 19.12.2024 | 024 | 5.5 | 8.3 |
| 28.02.2025 | 689 | 5.0 | 7.5 |
| 28.02.2025 | 690 | 4.7 | 7.0 |
| 28.02.2025 | 691 | 4.7 | 7.1 |
| 28.02.2025 | 692 | 5.0 | 7.5 |
| 28.02.2025 | 693 | 5.0 | 7.6 |
| 28.02.2025 | 694 | 5.0 | 7.6 |
| 07.03.2025 | 695 | 5.0 | 7.6 |
| 07.03.2025 | 696 | 4.7 | 7.1 |
| 07.03.2025 | 697 | 4.5 | 6.8 |
| 07.03.2025 | 698 | 5.1 | 7.6 |
| 07.03.2025 | 699 | 4.8 | 7.2 |
| 07.03.2025 | 700 | 4.8 | 7.2 |
| 14.03.2025 | 029 | 5.2 | 7.8 |
| 14.03.2025 | 701 | 5.0 | 7.4 |
| 14.03.2025 | 702 | 4.6 | 7.0 |
| 14.03.2025 | 703 | 4.6 | 7.0 |
| 14.03.2025 | 704 | 4.7 | 7.1 |
| 14.03.2025 | 705 | 4.8 | 7.2 |
| 14.03.2025 | 706 | 4.7 | 7.0 |
| 21.03.2025 | 707 | 5.1 | 7.7 |
| 21.03.2025 | 708 | 5.0 | 7.6 |
| 21.03.2025 | 709 | 5.2 | 7.8 |
| 21.03.2025 | 710 | 5.0 | 7.4 |
| 21.03.2025 | 711 | 4.8 | 7.2 |
| 21.03.2025 | 712 | 4.8 | 7.2 |
| 28.03.2025 | 030 | 6.6 | 8.8 |
| 28.03.2025 | 713 | 5.8 | 7.8 |
| 28.03.2025 | 714 | 5.4 | 7.4 |
| 28.03.2025 | 715 | 5.5 | 7.5 |
| 28.03.2025 | 716 | 5.4 | 7.4 |
| 28.03.2025 | 717 | 5.4 | 7.3 |
| 28.03.2025 | 718 | 5.4 | 7.4 |
| 16.04.2025 | 719 | 5.3 | 8.0 |
| 16.04.2025 | 720 | 5.1 | 7.7 |
| 16.04.2025 | 721 | 5.4 | 8.2 |
| 16.04.2025 | 722 | 5.3 | 7.9 |
| 16.04.2025 | 723 | 5.1 | 7.6 |
| 16.04.2025 | 724 | 5.1 | 7.6 |
| 23.04.2025 | 725 | 5.4 | 8.0 |
| 23.04.2025 | 726 | 5.3 | 7.9 |
| 23.04.2025 | 727 | 4.8 | 7.2 |
| 23.04.2025 | 728 | 5.7 | 8.5 |
| 23.04.2025 | 729 | 4.7 | 7.1 |
| 23.04.2025 | 730 | 4.7 | 7.1 |
| 06.05.2025 | 032 | 4.6 | 7.0 |
| 06.05.2025 | 031 | 4.8 | 7.2 |
| 30.04.2025 | 731 | 5.1 | 7.7 |
| 06.05.2025 | 732 | 5.3 | 8.0 |
| 13.05.2025 | 733 | 5.2 | 7.8 |
| 13.05.2025 | 734 | 5.2 | 7.8 |
| 13.05.2025 | 735 | 5.2 | 7.8 |
| 13.05.2025 | 736 | 5.1 | 7.7 |
| 13.05.2025 | 737 | 5.3 | 7.9 |
| 13.05.2025 | 738 | 5.1 | 7.7 |
| 13.05.2025 | 739 | 5.5 | 8.2 |
| 20.05.2025 | 740 | 5.3 | 8.0 |
| 20.05.2025 | 741 | 5.2 | 7.8 |
| 20.05.2025 | 742 | 5.8 | 7.9 |
| 20.05.2025 | 743 | 5.5 | 8.2 |
| 20.05.2025 | 744 | 5.8 | 8.8 |
| 20.05.2025 | 745 | 5.8 | 8.7 |
| 20.05.2025 | 746 | 5.5 | 8.2 |
| 20.05.2025 | 747 | 5.1 | 7.7 |
| 20.05.2025 | 748 | 5.2 | 7.8 |
| 20.05.2025 | 749 | 5.3 | 8.0 |
| 01.06.2025 | 750 | 5.2 | 7.8 |
| 01.06.2025 | 751 | 5.7 | 8.6 |
| 01.06.2025 | 752 | 4.9 | 7.3 |
| 01.06.2025 | 753 | 4.8 | 7.2 |
| 01.06.2025 | 754 | 4.9 | 7.3 |
| 04.06.2025 | 755 | 5.0 | 7.5 |
| 04.06.2025 | 756 | 4.7 | 7.1 |
| 04.06.2025 | 757 | 4.7 | 7.1 |
| 04.06.2025 | 758 | 5.2 | 7.8 |
| 04.06.2025 | 759 | 4.9 | 7.3 |
| 04.06.2025 | 760 | 4.9 | 7.3 |
| 04.06.2025 | 761 | 4.7 | 7.0 |
| 04.06.2025 | 762 | 5.0 | 7.4 |
| 04.06.2025 | 763 | 4.9 | 7.3 |