Техническое задание

1й Вариант: к уже имеющемуся экспресс-анализатору

| № п/п | Форма выпуска (полная) | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тест –полоски для измерения уровня глюкозы в крови 50шт/упак к экспресс-анализатору «мультиКэйр-ин» («multiCаre-in»): - Метод измерения – амперометрический; - Совместимость с оборудованием – применяется для измерения уровня глюкозы на анализаторе крови multiCаre-in; - Исследуемый материал – цельная капиллярная кровь; - Объем пробы – не более 0.5 мкл; - Взятие крови – с помощью тест-полосок с капиллярной аспирацией без дополнительных аксессуаров; - Погрешность измерения – не более 20%; - Проводимые тесты – измерение уровня глюкозы; - Диапазон измерений, ммоль/л – не менее 0,6-33,3; - Время проведения теста – не более 5 секунд; - Способ калибровки – при помощи код-чипа; - Комплект поставки: - Тест-полоски для измерения глюкозы в комплекте с чип-кодом – в упаковке по 25/50 тестов; - Хранение – при температуре от 5° до 30°C. 90 дней с момента вскрытия флакона. | Упаковка |
| 2 | Тест –полоски для определения уровня Общего холестерина в крови 25шт/упак к экспресс-анализатору «мультиКэйр-ин» («multiCаre-in»): - Метод измерения - рефлексионная фотометрия; - Совместимость с оборудованием - применяется для измерения общего холестерина на анализаторе крови multiCare in; - Исследуемый материал - цельная капиллярная кровь; - Объем пробы - не более 0.5 мкл; - Взятие крови - с помощью тест-полосок с капиллярной аспирацией без дополнительных аксессуаров; - Погрешность измерения - не более 5%; - Проводимые тесты: - общий холестерин; - Диапазон измерений, ммоль/л - общий холестерин: не менее 3,3-10,2; - Время проведения теста - не более 30 секунд; - Способ калибровки - при помощи код-чипа; - Комплект поставки: - Тест-полоски для измерения общего холестерина в комплекте с чип-кодом - в упаковке по 5/10/25 тестов; - Хранение – при температуре от 5° до 30°C, 90 дней с момента вскрытия флакона | Упаковка |
| 3 | Ланцеты автоматические одноразовые: - Глубина прокола 2,0 mm игла 23G; - Количество в упаковке – не менее 200 штук. | Упаковка |
| 4 | # Портативный экспресс-анализатор параметров крови «мультиКэйр-ин» («multiCare-in»). Основные технические и операционные характеристики экспресс-анализатора параметров крови «мультиКэйр-ин», включают в себя: - Измерения: Глюкоза, Холестерин, Триглицериды; - Вес: 65 гр. (с батарейками); - Объем образца: - Глюкоза – 0,5 мкл, - Холестерин – 10 мкл, - Триглицериды - 10 мкл; - Среднее время для показаний: - Глюкоза – 5 секунд, - Холестерин – 30 секунд, - Триглицериды - 30 секунд; - Диапазон измерений: - 0,6-33,3 ммоль/л Глюкоза, - 3,3-10,2 ммоль/л Холестерин, - 0,5-5,6 ммоль/л Триглицериды; - Объем памяти: 500 измерений; - Средний уровень показателей: Глюкоза за 7, 14, 21, 28 дней; - Тест-полоски: - Глюкоза – 25/50 шт., - Холестерин – 5/10/25 шт., - Триглицериды – 5/10/25 шт.; - Гарантия производителя: 3 года Экспресс-анализатор «мультиКэйр-ин» («multiCare-in») - это новая система, разработанная итальянским производителем для мониторинга уровня глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови, сочетающая в себе две различные технологии. Амперометрическая - для определения уровня глюкозы в крови, и рефлектометрическая – для определения уровня холестерина и триглицеридов. Прибор «мультиКэйр-ин» («multiCare-in») оснащен рядом дополнительных функций (расширенный объем памяти – суммарно 500 результатов измерений с указанием даты и времени, авто-включение при введении тест-полоски, несколько будильников, клавиша «СБРОС» тест-полоски, съемная часть корпуса для легкой очистки и дезинфекции прибора), облегчающих мониторинг и контроль показателей крови и делающих данную модель еще более привлекательной для потребителя в сочетании с умеренной стоимостью прибора. Экспресс-анализатор «мультиКэйр-ин» («multiCare-in») зарегистрирован и задекларирован как медицинское изделие на территории Российской Федерации. Благодаря своей компактности, легкости и быстроте получения точных результатов измерений прибор рекомендуется к применению в медицинских учреждениях и для самоконтроля. Комплектация: - Тест-полоски «Холестерин - 5 шт. - Прокалывающее устройство - Ланцеты - 10 шт. - Код-чип «Холестерин» - Футляр - Батарейки (CR 2032)– 2 шт. - Руководство пользователя - Наглядное руководство в картинках - Инструкция к прокалывающему устройству - Инструкция к тест-полоскам «Холестерин» Производитель: Biochemical Systems Interternational Srl., Италия. | Штука |

2й Вариант:Экспресс-анализатор уровня холестерина  в крови портативный

| № п/п | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Метод Измерения: рефлексионная фотометрия | Наличие |
| 2 | Диапазон измерений, ммоль/л | от 0,6 до 33,3 – Глюкоза от 3,3 до 10,2 – Холестерин от 0,5 до 5,6 - Триглицериды |
| 3 | Объем капли крови, мкл | Не более 12 |
| 4 | Время измерения | Не более 90 с. |
| 5 | Проводимые тесты: | глюкоза, общий холестерин, триглицериды |
| 6 | Точность | Более чем 95% |
| 7 | Исследуемый материал цельная капиллярная кровь | Наличие |
| 8 | Размер, мм | Не более 97 х 49 х21 |
| 9 | Вес, гр. | Не более 80 |
| 10 | ЖК дисплей | Наличие |
| 11 | Питание от батарей CR 2032 | Наличие |
| 12 | Память прибора, измерений | Не менее 450 |
| 13 | Автоматическое включение при введении тест-полоски | Наличие |
| 14 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Наличие |
| 15 | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
| 16 | Сертификат соответствия РФ | наличие |

Тест-полоски:

| № п/п | Форма выпуска (полная) | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тест –полоски для определения уровня Общего холестерина в крови, не менее 25шт/упак - Метод измерения - рефлексионная фотометрия; - Совместимость с оборудованием - применяется для измерения общего холестерина на анализаторе (портативный); - Исследуемый материал - цельная капиллярная кровь; - Объем пробы - не более 10 мкл; - Взятие крови - с помощью тест-полосок с капиллярной аспирацией без дополнительных аксессуаров; - Точность измерения - 95% и более; - Проводимые тесты: - общий холестерин; - Диапазон измерений, ммоль/л. - от 3,3 до 10,2; - Время проведения теста – не более 90 секунд; - Способ калибровки - при помощи код-чипа; | Упаковка |